Nr postępowania: SP.260.3.2021

                         Załącznik nr 1 do SWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stół operacyjny chirurgiczny 1 komplet
Nazwa producenta:
.......................................................

Nazwa i typ:
.......................................................

Rok produkcji 
.......................................................

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	Warunek
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych. Stół posiadający odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające montaż w późniejszym czasie wybranego specjalistycznego wyposażenia (przystawek) bez dokonywania przeróbek i wymiany elementów stołu. Wyprodukowany nie wcześniej niż 2020 r.
	TAK
	

	2. 
	Kolumna i podstawa stołu w osłonach ze stali nierdzewnej polerowanej, zapewniającej stabilność, trwałość oraz łatwość dezynfekcji.
	TAK
	

	3. 
	Stół operacyjny z podstawą w kształcie prostokąta z osłoną podstawy umieszczoną na tyle wysoko ponad podłożem, że umożliwia to łatwy dostęp dla stóp operatora i bardzo bliskie podejście do kolumny stołu.
	TAK
	

	4. 
	Funkcje stołu realizowane przy pomocy napędu elektrohydraulicznego min. następujących funkcji:

- regulacja wysokości

- przechyły boczne

- pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga

- regulacja segmentu oparcia pleców 

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

- przesuw wzdłużny blatu

- pozycje flex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku

-  reflex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku

- blokowanie/oblokowanie stołu do podłoża.

W/w funkcje uzyskiwane przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego
	TAK
	

	5. 
	Pilot  z  podświetlanymi  klawiszami funkcyjnymi, ułatwiającymi regulacje stołem w warunkach zaciemnionej sali operacyjnej.
	TAK
	

	6. 
	Wymagane dodatkowe funkcje pilota:

- niezależne dwa przyciski do przełączania orientacji blatu (pozycja normalna i odwrócona)

- przycisk załączania funkcji stołu  (ON / OFF)

- przycisk pozycji Trendelenburga dla bezpieczeństwa oznaczony innym kolorem

- informacja o stanie naładowania baterii stołu z minimum 3-poziomową skalą w postaci diód LED 

- informacja o procesie ładowania baterii

- sygnalizację podłączenia stołu do sieci 230 V
	TAK
	

	7. 
	Dodatkowy panel sterowania z podświetlanymi klawiszami membranowymi umieszczony na kolumnie stołu umożliwiający sterowanie minimum następującymi funkcjami:

- regulacja wysokości

- przechyły boczne

- pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga

- regulacja segmentu oparcia pleców 

- przesuw wzdłużny blatu

- blokowanie stołu do podłoża.

Dodatkowe wymagane funkcje panelu sterowania:

- przycisk pozycji Trendelenburga dla bezpieczeństwa oznaczony innym kolorem

- zabezpieczenie przed nieintencjonalnym użyciem funkcji w postaci konieczności użycia równocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. Oprócz przycisków funkcyjnych panel musi posiadać odrębny, wyraźnie oznaczony klawisz, który należy przytrzymać wraz z klawiszem funkcyjnym. Zwolnienie klawisza musi spowodować natychmiastowe przerwanie wykonywanych ruchów.
	TAK
	

	8. 
	Panel sterowania wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu. Nie dopuszcza się panelu zlokalizowanego od strony głowy lub nóg z uwagi na utrudniony dostęp podczas operacji.
	TAK
	

	9. 
	Sygnalizacja centralnie umieszczonego blatu poprzez diodę umieszczoną na pilocie – funkcja wykorzystywana podczas przesuwu wzdłużnego blatu
	TAK
	

	10. 
	Sygnalizacja podłączenia stołu do sieci 230V umieszczona na  pilocie
	TAK
	

	11. 
	Pilot wyłączający się dla bezpieczeństwa po maksimum 40 sekundach – ponowna aktywacja poprzez przycisk załączający
	TAK
	

	12. 
	Stół przystosowany do pracy z pilotem nożnym – wyposażony w odpowiednie gniazdo osobne niezależne od pilota ręcznego
	TAK
	

	13. 
	Zasilanie bateryjne stołu 24 V. Akumulatory wbudowane wraz ze zintegrowaną ładowarką. W przypadku wyładowania baterii możliwość pracy stołu podłączonego do zasilania sieciowego. Przewód do ładowania akumulatorów odłączany od stołu.
	TAK
	

	14. 
	Akumulatory pozwalające na wykonanie minimum 220 ruchów stołem (jeden ruch rozumiany jako wykonanie w pełnym zakresie regulacji stołu  w dół lub w górę lub jako regulacji w pełnym zakresie przechyłu wzdłużnego lub bocznego)
	TAK
	

	15. 
	Całkowita długość  blatu stołu min. 2000 mm
	TAK
	

	16. 
	Całkowita szerokość blatu (bez listew bocznych) min. 520 mm
	TAK
	

	17. 
	Całkowita szerokość blatu z listwami bocznymi maks. 575 mm
	TAK
	

	18. 
	Regulacja wysokości blatu w zakresie co najmniej od 530 do 1000 mm (zakres wysokości liczony bez materacy)
	TAK
	

	19. 
	Regulacja przechyłu wzdłużnego w zakresie min. +/- 300
	TAK
	

	20. 
	Regulacja przechyłu bocznego w zakresie min. +/- 200
	TAK
	

	21. 
	Regulacja oparcia pleców w zakresie min. od - 200 do 800
	TAK
	

	22. 
	Regulacja podgłówka w zakresie min. od - 900 do 500 
	TAK
	

	23. 
	Zakres pionowej regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 300 oraz możliwość rozchylenia na boki o min. 180°
	TAK
	

	24. 
	Regulacja pozycji flex min. 210° i reflex min. 100° - każda z pozycji regulowana przy pomocy jednego przycisku
	TAK
	

	25. 
	Przesuw wzdłużny blatu min. 350 mm
	TAK
	

	26. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 270 kg
	TAK
	

	27. 
	Blat stołu min. 5-segmentowy składający się z następujących segmentów:

- płyta głowy - odłączana

- segment oparcia pleców ze zintegrowanym wypiętrzeniem nerkowym na wysokość minimum 120 mm

- segment siedziska

- dwuczęściowy segment nóg (podnóżki) – segmenty odłączane

Możliwość zamiany miejscami płyty głowy i podnóżków
	TAK
	

	28. 
	Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego – listwy mocowane na każdym segmencie (podgłówka, oparcia pleców, siedziska oraz podnóżków)
	TAK
	

	29. 
	Blat stołu przezierny w projekcji AP na szerokości min. 380 mm bez elementów poprzecznych nieprzeziernych typu pręty i belki.
	TAK
	

	30. 
	Blat na całej długości przezierny dla promieni RTG. Tunel na kasety RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska
	TAK
	

	31. 
	Wypiętrzenie nerkowe regulowane mechanicznie lub przy pomocy układu elektrohydraulicznego. W przypadku regulacji mechanicznej - mechanizm dostępny z dwóch stron blatu
	TAK
	

	32. 
	Blat stołu bez poprzecznych belek konstrukcyjnych metalowych, nieprzeziernych dla promieni RTG
	TAK
	

	33. 
	Dostępność aparatu RTG (ramię „C”) na całej długości blatu
	TAK
	

	34. 
	Bardzo wysoka stabilność stołu poprzez zastosowanie w konstrukcji blatu elementów wykonywanych technologią odlewów – nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych blatu spawanych lub giętych
	TAK
	

	35. 
	Podgłówek regulowany mechanicznie 
	TAK
	

	36. 
	Podnóżki regulowane góra – dół przy pomocy sprężyn gazowych lub układu elektrohydraulicznego
	TAK
	

	37. 
	Podgłówek wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia podgłówka lub do zawieszenia pilota – uchwyt mocowany od strony szczytu 
	TAK
	

	38. 
	Stół mobilny - przejezdny posiadający min. 4 koła o średnicy min. 70 mm. 
Koła zabudowane w podstawie – nie wystające ponad i poza podstawę
	TAK
	

	39. 
	System blokowania kół jezdnych przy pomocy elektrohydraulicznie wysuwanych pod podstawą czterech stopek, gwarantujący pewne blokowanie stołu.
	TAK
	

	40. 
	Stopki blokujące stół z napędem elektrohydraulicznym posiadające mechanizm automatycznej kompensacji nierówności podłoża 
	TAK
	

	41. 
	Dodatkowy awaryjny system umożliwiający odblokowanie stopek i ich podniesienie poprzez pokrętło zwalniające blokadę
	TAK
	

	42. 
	Podstawa nie posiadająca żadnych elementów tworzywowych, gumowych lub silikonowych
	TAK
	

	43. 
	Kolumna bez harmonijkowych osłon
	TAK
	

	44. 
	Blat wykonany ze stali nierdzewnej lub stopów nierdzewnych
	TAK
	

	45. 
	Materace o właściwościach przeciwodleżynowych i antybakteryjnych – wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej pokrytej materiałem skajowym, antystatycznym łączonym za pomocą szwów ukrytych, szczelnych. Materace odejmowane. 

Grubość materacy min. 50 mm

Dołączyć oświadczenie producenta lub badanie z niezależnej jednostki laboratoryjnej o antybakteryjności materacy
	TAK
	

	46. 
	Stół przystosowany do współpracy z system integracji Sali operacyjnej umożliwiająca sterowanie jego  funkcjami poprzez dedykowany system integracji

– dołączyć oświadczenie przynajmniej jednego producenta systemu integracji informującego iż oferowany stół współpracuje z produkowanym przez tego producenta systemem
	TAK
	

	47. 
	Wyposażenie dodatkowe do stołu:

- ramka ekranu anestezjologicznego ze sztycą pionową o długości co najmniej 740 mm z ogranicznikiem uniemożliwiającym przypadkowe niebezpieczne opuszczenie jej na ciało pacjenta – ogranicznik ten, w razie przypadkowego zwolnienia zacisku musi zatrzymać ramkę nie niżej niż 360 mm ponad poziomem materaca – 1 szt.
- podpórka ręki prosta (anestezyjna) o wymiarach co najmniej 530 x 130 mm z własnym zintegrowanym uchwytem mocującym, z regulacją przynajmniej w poziomie – 2 szt. 

Pasek do mocowania ręki na podpórce – 40 mm z jedną poduszką 60 mm (2 szt.)

Pas do mocowania ciała pacjenta 50 mm

z dwiema poduszkami 80 mm (1 szt.)

Oparcie boczne (1 para)

Podkolanniki ginekologiczne (1 para)

Wieszak (statyw) kroplówki do montażu na szynie stołu (1 szt.)

Taca na kasetę RTG (1 szt.)

Pas (mankiet) do mocowania nadgarstka do szyny stołu (1 para)

Podgłówek specjalistyczny wielopozycyjny do operacji laryngologicznych, otolaryngologicznych i neurochirurgicznych (1 kpl.)

Podpora ręki wielopozycyjna, z trzema przegubami, jedną centralną gałką blokującą i zaciskiem do szyny akcesoryjnej (1 kpl.)

Podpora do pozycjonowania kolana – przezierna RTG, 

z regulacją wysokości i odwodzenia (1 szt.)

Stolik do operacji ręki, mocowany do szyny akcesoryjnej, z podporą stabilizującą (nogą), przezierny dla promieni RTG
Wszystkie elementy wyposażenia z właściwymi uchwytami wielopozycyjnymi lub jednopozycyjnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Podkłady żelowe:

- krążek żelowy zamknięty o wym. min. 20 x 7,5 x 4,5 cm - 1 szt.

- podkład operacyjny z pianką i profilowanym żelem wym. min. 60 x 12,5 x 6 cm/ (2 szt.)

- Podkład pod pięty / - 2 sztuki – wym. min. 17 x 23 x 1,3 cm
	TAK
	

	48. 
	Fotel operatora - okulistyczny
	1 szt.
	

	49. 
	Fotel operatora przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki z elektryczną regulacją wysokości siedziska góra/dół
	TAK
	

	50. 
	Podstawa jezdna wykonana ze stali nierdzewnej, na trzech kołach z przyciskami sterowania ruchem góra/dół wmontowanymi w podstawę
	TAK
	

	51. 
	Siedzisko profilowane z regulacją góra/dół w zakresie 550-750mm
	TAK
	

	52. 
	Podparcie pleców operatora z dosuwaniem w kierunku odcinka lędźwiowego w zakresie min.100mm
	TAK
	

	53. 
	Regulacja kąta nachylenia podparcia pleców w zakresie +/-15°
	TAK
	

	54. 
	Regulacja podparcia pleców operatora w zakresie góra/dół min.75mm
	TAK
	

	55. 
	Podłokietniki regulowane mechanicznie w zakresie góra/dół co najmniej 78mm i możliwością obrotu w osi 39°
	TAK
	

	56. 
	Możliwość wykonania tapicerki fotela w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.
	TAK
	

	57. 
	Wózek do transportu pacjentów
	1 szt.
	

	58. 
	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)
	TAK
	

	59. 
	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty.
	TAK
	

	60. 
	Platforma leża minimum 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń.
	TAK
	

	61. 
	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego  z  miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), z udźwigiem min. 25 kg
	TAK
	

	62. 
	Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi
	TAK
	

	63. 
	Rozstaw pomiędzy kolumnami
	1080mm±20mm
	

	64. 
	Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg
	TAK
	

	65. 
	Waga całkowita wózka bez materaca do 115 kg 
	TAK
	

	66. 
	Długość całkowita wózka
	2170mm±35mm
	

	67. 
	Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami
	730mm±20mm
	

	68. 
	Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami
	790mm±10mm
	

	69. 
	Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 193 cm, szerokość min. 61 cm
	TAK
	

	70. 
	Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej).  Rączki z obu końców leża składane poniżej poziomu materaca. Wyklucza się rozwiązania w postaci pałąka/ów do prowadzenia wózka ze względu na konieczny demontaż całości w przypadku reanimacji i gorszy dostęp do głowy pacjenta.
	TAK
	

	71. 
	Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewniające znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem, średnica koła min. 12 cm  
	TAK
	

	72. 
	Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 19 cm, antystatyczne,   bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem
	TAK
	

	73. 
	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 56 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)
	TAK
	

	74. 
	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony) dla szybkiej identyfikacji.
	TAK
	

	75. 
	Centralny system blokowania wszystkich kół jednocześnie obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.
	TAK
	

	76. 
	Barierki boczne o wysokości minimum 35cm mierzone od powierzchni leża  do szczytu 
(mierzone bez materaca)
	TAK
	

	77. 
	Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości szczytów powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian.
	TAK
	

	78. 
	Barierki boczne chowane pod spód ramy leża gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg
	TAK
	

	79. 
	Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0(-90(.
	TAK
	

	80. 
	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie  (16( przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka
	TAK
	

	81. 
	Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. 
	TAK
	

	82. 
	Tuleje na wieszaki infuzyjne  lub  na inne akcesoria każdym narożu wózka  
	TAK
	

	83. 
	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża
	TAK
	

	84. 
	Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub  innych akcesoriów w każdym narożu wózka
	TAK
	

	85. 
	Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową, nieprzemakalny, o grubości min. 8 cm, z okapnikiem i zamkiem umożliwiającym rewizję wnętrza materaca, 
	TAK
	

	86. 
	Materac z certyfikatem ognioodporności wydany przez jednostkę niezależną spełniający normy EN597-1 i EN597-2 lub normy równoważne (załączyć certyfikat)
	TAK
	

	87. 
	Materac mocowany na rzepy,  w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.
	TAK
	

	88. 
	Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie minimum 18 kg. Wieszak zintegrowany na stałe z wózkiem, z możliwością składania do poziomu wszerz leża.
	TAK
	

	89. 
	Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża.
	TAK
	

	90. 
	Pionowy uchwyt na butlę z tlenem z możliwością mocowana w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi.
	TAK
	


